附件2

1、超声喷砂牙周治疗仪 1台

1 基本要求：包含了超声系统和喷砂系统，其中超声系统用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，牙齿根管的清洁、荡洗；喷砂系统用于清除龈上、龈下的牙菌斑、色素，种植体的维护。

2 资质认证：设备获得医疗器械注册证、具备ISO 13485认证。

3 技术和性能参数

3.1 输入电压：100VAC～240VAC;50Hz/60Hz；

3.2 输入功率：≤200VA；

3.3 尖端振动频率：≥28kHz±5kHz；

3.4 尖端主振动偏移：1μm～200μm；

3.5 半偏移力：0.1N～5N；

3.6 显示界面：前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰；

3.7 自带供水瓶：自带供水瓶供水，可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果；

3.8 可高温消毒：超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理；

3.9 输入气压：5bar-7.5bar(0.55MPa-0.75MPa)；

3.1 出砂量：≤8g/min；

3.11 主机重量：≤4.0kg；

3.12 尺寸(长×宽×高)：≤350mm×400mm×200mm；

3.13 自动识别手柄模式：根据所选用工作手柄自动切换工作模式，挂架感应开关，放下手柄可以自动关闭对应功能，防止错误操作引起误喷。

4 配置需求：超声手柄2个，喷砂手柄（龈上、龈下各1个），龈下喷嘴20个，消毒盒3个（2个超声、1个喷砂），砂瓶龈上龈下各一个，限力扳手3个，水瓶800ml*1，喷砂粉3瓶；工作尖龈上6个，龈下10个。

2、电子牙周探针 1台

1 基本要求：电子牙周探针系统可以在一名医护人员的操作下自动测量患者牙周袋深度、附着水平、附着龈宽度，并记录全口牙列情况、牙齿松动度、牙龈出血与化脓、根分叉病变、菌斑分布等可反应牙周疾病程度及预后指标，用于牙周病学、修复学、种植、正畸等各口腔二级学科的基础诊断。

*2 资质认证：具备二类医疗器械注册证和ce认证。

3 技术和性能参数

3.1 探诊压力：探诊压力：15gf恒定压力光学解码器；

3.2 探诊深度：探诊深度：0.2mm-10.0mm；

3.3 探诊精确度：探诊精确度：0.1-0.2mm；

3.4 材料：材料：钛合金；

3.5 探针直径：探针直径：0.45mm±0.03mm；

3.6 菌斑评定：显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定；

3.7 数据导出：数据库病历可以随时导出分享，JPG/PDF格式以及Excel导出处理分析；

3.8 系统自带风险因素评估功能可有效的对患者进行病情风险评估，有助于医生能够客观的为患者制定有针对性的治疗计划；

3.9 系统提供完善的电子病历、电子及纸质病历报告和口腔卫生知识宣教短片。有助于让患者直观的了解病情并积极配合医生进行有效的治疗。

3、计算机控制局部麻醉系统 1台

1 基本要求：应用于口腔科的各个诊疗科室，配合卡局式口腔专业麻药，适用于口腔疾病如口内治疗、修复、种植、整形、小型外科手术等治疗时的局部麻醉，是一种专业的口腔舒适局部麻醉助推装置。

*2 资质认证：设备获得医疗器械注册证、具备ISO 13485认证。

3 技术和性能参数

3.1 安全速度：低速≤3分钟/1.0ml符合Stanley F.Malamed教授提倡的舒适无痛速度；具有三挡速度；

3.2 安全回吸：设置回吸按键保证回吸过程没有入血风险；

3.3 使用方便：持笔式操作，光感开关；无脚踏；

3.4 指示清晰：OLED显示屏；药量提示音，推药量精确到0.1ml。

3.5 定量给药可以设定0.1ml、0.3ml定量推药；

3.6 音乐功能：可以更换悦耳铃声，辅助患者放松；

3.7 节约成本：淘汰一次性耗材和手柄，助推管耐高温高压消毒，可兼容两种一次性针头；

3.8 可充电：内置锂电池，USB充电；

3.9 电源适配器输入：AC 100-240V 50/60Hz 输出：DC 5V，1.5A；

3.10 工作电压：DC 3.7V-4.2V；

3.11 工作电流：800mA MAX。

4、牙周非手术套装 6套

1 基本要求：主要用于牙周病的非手术治疗，主要通过清除牙菌斑、牙石和抛光面，控制牙龈炎症，减少牙周袋深度，改善牙龈健康。

2 资质认证：一类器械备案。

3 技术和性能参数

3.1 口镜头直径：口镜头直径≥22mm，具有防雾功能。口镜柄为金属材质，手柄直径≥9mm；

3.2 牙周探针：手柄直径≥9mm，工作端为1-15mm；

3.3 结石探针：手柄直径≥9mm，双头设计，用于探测龈下结石；3.4 刮治器：刮治器包含4支，有5/6，7/8，11/12，13/14，材质为不锈钢，符合人体工程学手柄，手柄直径≥9mm；

3.5 磨石：用于修磨刮治器，磨石粗细≥500；

3.6 器械盒：可以放置以上7支器械和1块磨石。方便开关拿取器械。

4 配置需求：需配置口头镜1个。

5、种植体维护套装 5套

1 基本要求：用于清洁和保护种植体，防止感染和炎症，延长种植体使用寿命，维护口腔健康。

2 资质认证：一类器械备案。

3 技术和性能参数

3.1 口镜头直径：口镜头直径≥22mm，具有防雾功能。口镜柄为金属材质，手柄直径≥9mm。

3.2 纯钛刮治器：纯钛刮治器5支，工作端为纯钛，手柄为人体工程学，手柄直径≥9mm。

3.3 树脂刻度探针：包含手柄≥1支，工作头≥7个。材质为树脂。刻度为1-12mm。

3.4 器械盒：可以放置以上7支器械，方便开关拿取器械。

4 配置需求：需配备口镜头1个。

6、牙周手术套装 3套

1 基本要求：主要用于牙龈及牙周组织疾病治疗，是改善牙周健康、恢复口腔功能的核心工具。

2 资质认证：一类器械备案。

3 技术和性能参数

3.1 器械盒：可以装下牙周手术所有器械，尺寸大小210*290*35以内；

3.2 牙周探针：牙周探针手柄直径≥9mm，工作端为1-15mm；

3.3 牙龈刀：双头设计，用于牙龈切除术，与根面呈≥45度角进行切割，刃面更薄；

3.4 牙周龈切刀：双头设计，人体工程学手柄，手柄直径≥9mm，Orban刀刃；

3.5 外科刮治器：双头设计，人体工程学手柄，手柄直径≥9mm，单面有刃，用于去除多余的骨；

3.6 牙周锉：用于根面平整及骨的修整成型，去除牙周袋内的炎性肉芽组织；

3.7 骨刮器：双头设计，工作端大小≥5mm；

3.8 牙周骨凿：人体工程学手柄，手柄直径≥9mm，工作端有≥30度角；

3.9 单头牙周骨凿：单头骨凿，刃口锋利，工作端为斧型，颈部有双凹设计，用于去除大块骨质；

3.10 单头牙周骨凿：单头骨凿，刃口锋利，工作端为斧型，颈部有双凹设计，用于去除大块骨质；

3.11 骨锉：工作端成弧形，用于骨修整；

3.12 缝合镊：双头设计，工作端都为椭圆形设计，一端有孔；

3.13 颊面拉钩：一端可拉嘴角，一端可用于拉游离瓣；

3.14 手术刀柄：为圆形手柄设计，防滑纹有助于精准控制，安装常用手术刀片；

3.15 骨膜分离器：双头设计，工作端都为椭圆形设计，一端有孔；

3.16 PR3骨膜分离器：一端为骨膜分离器，另一端除可翻开大块组织瓣，还可兼口镜，输送匙和拉钩之用；

3.17 labanca骨膜分离器：双头设计，一段为菱形，另一端为勺状；

3.18 显微持针器：全程≥14cm，工作端为弯头；

3.19 手术剪：组织剪，单金柄设计，对应刃口部分嵌有钨合金镶片，呈现防滑纹，工作端为尖状，全长≥11.5cm；

3.2 组织镊：全长≥15cm，工作端有钨合金镶片；

3.21 人造磨石：水磨石，用于修磨带刃口的器械。

7、牙周隧道整形手术套装 1套

1 基本要求：主要用于微创修复牙龈退缩及牙根覆盖，通过制备软组织隧道，植入移植物或自体组织，恢复牙龈形态与功能。

2 资质认证：一类器械备案。

3 技术和性能参数

3.1 器械盒：可以装下牙周隧道整形手术所有器械，尺寸大小210*290*35以内；

3.2 手术刀柄：为圆形手柄设计，防滑纹有助于精准控制，安装常用手术刀片；

3.3 刻度探针：单头设计，工作端刻度为3-6-8-11；

3.4 口镜：口镜头直径≥22mm，具有防雾功能。口镜柄为金属材质，手柄直径≥9mm；

3.5 牙周龈切刀：工作端末端带切割刃，两侧面无切割刃，用于龈沟内切口；

3.6 牙周龈切刀-平头：Allen设计，一把为改良Orban刀，工作尖端为平头设计；

3.7 牙周龈切刀-圆锐头：Allen设计，一把为改良Orban刀，工作尖端为圆形锐头设计；

3.8 通用刮治器：Younger-Good7/8 通用刮治器；

3.9 显微缝合镊：工作端为金刚砂涂层，头部有小孔，方便缝针穿过，全长≥15cm；

3.1 显微组织镊：笔式握持设计，全长≥18cm；