附件2

1、术中神经电生理监护系统 1台

★1 基本要求：应用各种神经电生理技术全面监测术中全麻状态下患者的神经系统功能，通过电生理信号的变化，对大脑皮质功能和多种神经传导通路的完整性进行连续的实时的监测与评估。可对中枢神经系统的大脑和脊髓、周围神经系统的颅神经和脊神经进行监测。

★2 资质认证：产品具备NMPA和FDA认证。

3 技术和性能参数

3.1 硬件参数

3.1.1 计算机：一体机或笔记本计算机系统。

3.1.2 放大器

3.1.2.1 通道数≥16通道；

3.1.2.2 灵敏度：0.1μV/D—5mV/D；

3.1.2.3 采样频率≥20KHz/通道。

3.1.3 刺激器

3.1.3.1 刺激类型：恒流和恒压刺激；

3.1.3.2 刺激器极性：正常，反向，双向；

3.1.3.3 电刀干扰检测、自动保护功能。

3.2 软件要求

3.2.1 软件自动检测功能，开机自检，能自动检测出发生故障的模块；

3.2.2 监测项目：脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激程序等；

3.2.3 同步监测：体感、运动诱发电位及肌电图同步并行监测；

3.2.4 麻醉深度的监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度；

3.2.5 肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测；

3.2.6 脑电图功能：原始脑电图显示及回放；

3.2.7 实时显示波形及波形分析功能；

3.2.8 中/英文显示界面；

3.2.9 椎弓根钉自动安全测试及报警功能；

3.2.10 报告：模板功能，与word的文档处理软件兼容。

4 配置需求

4.1 1套术中神经电生理监护系统，配套针电极10套；

4.2 软件：中/英文软件，模块化操作，美国/日本电生理监测技术；

4.3 硬件：计算机，放大器，刺激器，模块转换器。